## Foglio1
ALLEGATO 3 al Disciplinare
QUESTIONARIO TECNICO GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA, SOTTO GUIDA STEREOTASSICA, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO.CC. DI RADIOLOGIA DELL’AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA CIG ________
Il sottoscritto…….....…………………….........................................., nato a………..……….................................….. Prov. …..., il..……..…..............., C.F..……...........……………..…, residente a ……..…………................................………. Prov…………, Via ..……………………................... n. ..............………, nella sua qualità di…..…….…………………………………………..(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell’impresa………………………….................................………………, con sede legale a…….…................................…………. Prov…………. Via……….……….......................n. …..........., iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di……………………………………… al n.……………………………, C.F. Impresa…………................................…………, P. IVA ……………………………………
in riferimento alla procedura in epigrafe, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura, dichiara quanto segue
compilazione da parte dell'operatore economico
Nome sistema offerto
Specifiche minime | Descrizione | Rif. documentazione tecnica
Caratteristiche tecniche del sistema di biopsia
1. Sistema di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto assistita, a doppia via, per utilizzo con sistemi stereotassici mammografici presenti nelle UU.OO. Di Radiologia dell'Azienda ULSS n. 8 Berica
2. Modulo dedicato alimentato da corrente elettrica di rete (220-240 V)
3. Installazione su carrello di trasporto dedicato, semplice e agevole da spostare tra le diagnostiche radiologiche in uso, con ruote piroettanti e frenanti
4. Manipolo dotato di azionamento ago
5. Possibilità di effettuare prelievi multipli di tessuto attraverso un’unica inserzione nella cute di un ago
6. Possibilità di impartire i comandi per l’agobiopsia direttamente dal driver
7. Interfaccia utente semplice ed intuitiva per la programmazione e la modifica dei parametri funzionali
caratteristiche tecniche del materiale di consumo
1. Il materiale di consumo per eseguire la singola procedura deve comprendere:
a. sonda stereotassica;
b. guida per sonda;
c. marcatore tissutale amagnetico compatibile con gli aghi utilizzati;
d. contenitore raccolta fludi;
2. disponibilità di aghi di diverso calibro per le diverse necessità cliniche
3. il materiale di consumo può essere fornito in kit o “sfuso”, se fornito in kit la ditta dovrà comunque garantire la possibilità di ordinare i prodotti singolarmente (compresi sistemi aggiuntivi di gestione dei campioni).
Il presente documento va firmato digitalmente.