ALLEGATO 5 - QUESTIONARIO TECNICO

DITTA _________________________

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA OFFERTA _________________________________________________

| Caratteristiche generali | Descrizione | Tipo requisito | Caratteristica presente (si/no) | Indicazione del documento (e della pagina) dove è indicata la presenza della caratteristica e viene descritta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| postazione operatore | postazione PC completa di tastiera, monitor touch-screen, interfaccia utente intuitiva, sistema di stampa su carta, almeno due prese USB 2.0/3.0, memoria fisica almeno 500 Gb, memoria RAM almeno 8 Gb | richiesto |  |  |
| monitor paziente | monitor LCD minimo 32”, regolabile (almeno luminosità, colore, contrasto, volume) mediante tasti (comando manuale) e software | richiesto |  |  |
|  | regolabile in base alle caratteristiche antropometriche del paziente (almeno distanza, altezza, inclinazione) | richiesto |  |  |
|  | collocato o collocabile di fronte al paziente nel senso della marcia | richiesto |  |  |
|  | adatto a performance di realtà aumentativa/virtuale | addizionale |  |  |
| nastro trasportatore con pedana | pedana per la salita sul nastro trasportatore e imbragatura per agevolare il trasferimento dalla carrozzina | richiesto |  |  |
| barre laterali | regolabili (almeno altezza e lunghezza) per l’adattamento al paziente, o almeno sistema ergonomico di maniglie di supporto, rivestito in gomma o materiale antisdrucciolo nelle aree di presa | richiesto |  |  |
| ortesi con scarico del peso | ortesi a finalità riabilitativa per l’arto inferiore che, con associato scarico del peso, supporta e monitora la deambulazione mediante sistema di sensori e trasduttori | richiesto |  |  |
| adattamento al paziente | sistema riabilitativo adoperabile, nel suo complesso, dal paziente adulto e pediatrico con diverse misure antropometriche | richiesto |  |  |
| sicurezza nell’impiego | possibilità di arresto immediato dell’apparecchiatura attivabile dal paziente mediante comando manuale, e attivabile dall’operatore mediante comando manuale e software | richiesto |  |  |
|  | superfici su cui eseguire facilmente detersione e disinfezione nelle aree di contatto | richiesto |  |  |
| Requisiti per l’impiego terapeutico | Descrizione | Tipo requisito | Caratteristica presente (si/no) | Indicazione del documento (e della pagina) dove è indicata la presenza della caratteristica e viene descritta |
| nastro trasportatore | velocità regolabile | richiesto |  |  |
| scarico del peso | scarico sia totale che parziale | richiesto |  |  |
|  | possibilità di variare lo scarico durante il programma terapeutico, senza interruzione dello stesso | richiesto |  |  |
| movimenti e postura | sistema, dotato di sensori e trasduttori, per guidare e sostenere in modo personalizzato, consensuale e fisiologico il movimento del paziente a livello dell’articolazione dell’anca | richiesto |  |  |
|  | sistema, dotato di sensori e trasduttori, per guidare e sostenere in modo personalizzato, consensuale e fisiologico il movimento del paziente a livello dell’articolazione del ginocchio | richiesto |  |  |
|  | sistema, dotato di sensori e trasduttori, per guidare e sostenere in modo personalizzato, consensuale e fisiologico il movimento del paziente a livello di tronco e bacino (rotazione e oscillazione) | addizionale |  |  |
|  | stabilizzazione del tronco | richiesto |  |  |
|  | stabilizzazione della caviglia | richiesto |  |  |
| sistema di sensoristica | monitoraggio dei movimenti di torsione e di escursione attiva | richiesto |  |  |
|  | monitoraggio dei movimenti di torsione e di escursione passiva | richiesto |  |  |
|  | monitoraggio della forza applicata ai capi articolari dalle ortesi | addizionale |  |  |
|  | monitoraggio di movimenti, posture o angolazioni non fisiologiche | richiesto |  |  |
|  | monitoraggio di parametri vitali (almeno frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno) | addizionale |  |  |
| feedback visivo | sistema che, tramite la sensoristica installata, misuri la performance del paziente, e restituisca in tempo reale sul monitor i suoi movimenti sotto forma di feedback visivo, consentendogli di verificare l’andamento e i progressi della terapia riabilitativa | richiesto |  |  |
| software di gestione | regolazione della velocità del nastro trasportatore | richiesto |  |  |
|  | regolazione parametri paziente visualizzati sul monitor da parte dell’operatore | richiesto |  |  |
|  | regolazione della resistenza delle ortesi al movimento | addizionale |  |  |
|  | regolazione dei parametri dell’arto inferiore destro in modo differenziato rispetto al lato sinistro | richiesto |  |  |
|  | possibilità di ridurre la forza guida qualora il paziente sia in grado di muoversi autonomamente | addizionale |  |  |
|  | integrazione con EMG | addizionale |  |  |
|  | feedback basato su realtà virtuale/aumentativa | addizionale |  |  |
|  | sistema di alert all'operatore qualora rilevati movimenti, posture o angolazioni non fisiologici | addizionale |  |  |
|  | selezione di programmi ed esercizi, a difficoltà personalizzabile e progressiva, con feedback contestuale (sessione di trattamento) e cumulativo (percorso riabilitativo) | richiesto |  |  |
|  | programmi ed esercizi favorenti il patient engagement, e dotati di sistemi di reward | addizionale |  |  |
|  | programmi ed esercizi diversificati per il paziente adulto e pediatrico | addizionale |  |  |
| registrazione dati di utilizzo | a livello individuale (storico paziente) | richiesto |  |  |
|  | a livello aggregato (utilizzo complessivo dell’apparecchiatura) | richiesto |  |  |
|  | programma di reportistica e di esportazione dei dati su formato file (compatibile per la lettura coi sistemi di software comunemente disponibili sui PC) | richiesto |  |  |
|  | accesso ai dati protetto (tramite modulo di inserimento username e password o sistema analogo che garantisca la protezione dei dati) | richiesto |  |  |
| Ortesi | Descrizione | Tipo requisito | Caratteristica presente (si/no) | Indicazione del documento (e della pagina) dove è indicata la presenza della caratteristica e viene descritta |
| quantità | almeno 2 per adulti | richiesto |  |  |
| regolazione (e/o integrazione) | adattabili a diverse misure antropometriche delle articolazioni dell’arto inferiore nell’adulto | richiesto |  |  |
| sicurezza | sanificabili, con indicazione in scheda tecnica delle modalità di sanificazione, compresi tempistiche e prodotti utilizzabili | richiesto |  |  |