# VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLA CAPIONATURA IN ORDINE ALLA GARA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR FETALI CARDIOTOPOGRAFICI E DI NR. 3 SISTEMI TELEMETRICI PER IL MONITORAGGIO FETALE CARDIOTOCOGRAFICO IN FABBISOGNO ALL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.

# In data 31/07/2020 alle ore 08,30 si è riunita presso il reparto di Oculistica distretto Est, la Commissione Tecnica incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura di:

# n. 1 tomografo a coerenza ottica (OCT) per segmento anteriore con biometro ottico computerizzato per l’UOC di Oculistica di Vicenza

# n. 1 Biometro ottico computerizzato non a contatto con tecnologia SWEPT-Source da destinare all’UOC di

# Oculistica di Montecchio Maggiore.

# La commissione, nominata con prot. 48797 del 20.05.2020 risulta così composta:

Presidente: 		Sig. Roberto Artuso

U.O.S. di Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale Distretto Est dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Componenti: 		Dott.ssa Sandra Radin

Direttore U.O.C. di Oculistica Distretto Ovest dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

Dott. Pietro Viola

U.O.C. di Oculistica Distretto Est dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

# Il presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende preliminarmente atto di quanto deciso nella seduta precedente così come risulta dal verbale datato 02/07/2020 e prosegue quindi nei lavori.

Pertanto, sulla base dell’analisi della documentazione tecnica presentate dalle Ditte concorrenti e dalla campionatura visionata, la Commissione procede all’assegnazione dei seguenti punteggi:

Lotto 1: n. 1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) per segmento anteriore con biometro ottico computerizzato per l’UOC di Oculistica di Vicenza

Criteri valutazione ditta EMMECI 4

| ELEMENTI VALUTATI | PUNTI MAX | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | MOTIVAZIONE: la motivazione del giudizio è obbligatoria quando il punteggio è inferiore al massimo attribuibile |
| --- | --- | --- | --- |
| Completezza e qualità mappe topografiche per la misurazione ed analisi della morfologia corneale | 12 | 12 |  |
| Rapidità ed efficacia di acquisizione immagini (anche in pazienti scarsamente collaboranti) | 8 | 8 |  |
| Calcolo della IOL in pazienti “naive” , sottoposti a chirurgia refrattiva ed in pazienti affetti da cheratocono | 15 | 15 |  |
| Completezza modalità di misurazione ed analisi morfologia bozza filtrante e parametri per lo studio del glaucoma | 8 | 8 |  |
| Valutazione del posizionamento della IOL | 5 | 5 |  |
| Estensione della garanzia: 2 punti per ogni anno di garanzia ulteriore oltre ai 24 mesi richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti | 6 | 0 | La ditta non ha offerto nessuna estensione del periodo di garanzia |
| Possibilità di upgrade software gratuito per almeno 3 anni | 6 | 6 |  |
| Usabilità/facilità del software ed interfaccia utente | 10 | 10 |  |
| TOTALE | 70 | 64 |  |

Criteri valutazione ditta VEDIVISION

| ELEMENTI VALUTATI | PUNTI MAX | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | MOTIVAZIONE: la motivazione del giudizio è obbligatoria quando il punteggio è inferiore al massimo attribuibile |
| --- | --- | --- | --- |
| Completezza e qualità mappe topografiche per la misurazione ed analisi della morfologia corneale | 12 | 12 |  |
| Rapidità ed efficacia di acquisizione immagini (anche in pazienti scarsamente collaboranti) | 8 | 1 | Il processo di puntamento risulta manuale e non automatico e deve essere ripetuto più volte per acquisizione completa su pazienti non collaboranti e nonostante le ripetizioni non ha sempre successo nel portarla a termine. (Vedi cataratte bianche). |
| Calcolo della IOL in pazienti “naive” , sottoposti a chirurgia refrattiva ed in pazienti affetti da cheratocono | 15 | 10 | Mancanza di alcune formule di calcolo. |
| Completezza modalità di misurazione ed analisi morfologia bozza filtrante e parametri per lo studio del glaucoma | 8 | 3 | L’analisi degli angoli camerulari richiede necessariamente l’intervento manuale, time consuming |
| Valutazione del posizionamento della IOL | 5 | 1 | Non analizza questo aspetto se non con intervento manuale. |
| Estensione della garanzia: 2 punti per ogni anno di garanzia ulteriore oltre ai 24 mesi richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti | 6 | 6 |  |
| Possibilità di upgrade software gratuito per almeno 3 anni | 6 | 6 |  |
| Usabilità/facilità del software ed interfaccia utente | 10 | 10 |  |
| TOTALE | 70 | 49 |  |

Lotto 2: n. 1 Biometro ottico computerizzato non a contatto con tecnologia SWEPT-Source da destinare all’UOC di Oculistica di Montecchio Maggiore

Criteri valutazione ditta EMMECI 4

| ELEMENTI VALUTATI | PUNTI MAX | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | MOTIVAZIONE: la motivazione del giudizio è obbligatoria quando il punteggio è inferiore al massimo attribuibile |
| --- | --- | --- | --- |
| Caratteristiche generali: numero costanti IOL, possibilità di stampare il numero di IOL calcolate, numero di IOL calcolate per la stessa misura, (max. 15 pt.) misurazione cheratometrica, visualizzazione e valutazione della fissazione durante l’esame (max. 15 pt.) | 30 | 15+5 | I sistemi di controllo della fissassione offerti, non consentono la visualizzazione del fondo nell’asse ottica. Questo da un punto di vista clinico, potrebbe comportare una sottovalutazione del problema clinico. |
| Ergonomia: caratteristiche ergonomiche del sistema correlate all’uso previsto | 10 | 10 |  |
| Interfaccia utente: usabilità del software e semplicità e intuitività di utilizzo | 10 | 10 |  |
| Accessori: tavolo elettrico, stampante | 4 | 4 |  |
| Caratteristiche migliorative: ulteriori caratteristiche migliorative presenti | 10 | 4 | Non offre il punto 4 ed il punto 11 |
| Estensione della garanzia: 2 punti per ogni anno di garanzia ulteriore oltre ai 24 mesi richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti | 6 | 0 |  |
| TOTALE | 70 | 48 |  |

Criteri valutazione ditta VEDIVISION

| ELEMENTI VALUTATI | PUNTI MAX | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | MOTIVAZIONE: la motivazione del giudizio è obbligatoria quando il punteggio è inferiore al massimo attribuibile |
| --- | --- | --- | --- |
| Caratteristiche generali: numero costanti IOL, possibilità di stampare il numero di IOL calcolate, numero di IOL calcolate per la stessa misura, (max. 15 pt.) misurazione cheratometrica, visualizzazione e valutazione della fissazione durante l’esame (max. 15 pt.) | 30 | 14+5 | Mancanza di alcune formule di calcolo. I sistemi di controllo della fissassione offerti, non consentono la visualizzazione del fondo nell’asse ottica. Questo da un punto di vista clinico, potrebbe comportare una sottovalutazione del problema clinico. |
| Ergonomia: caratteristiche ergonomiche del sistema correlate all’uso previsto | 10 | 6 | Ingombrante, complessità di utilizzo |
| Interfaccia utente: usabilità del software e semplicità e intuitività di utilizzo | 10 | 10 |  |
| Accessori: tavolo elettrico, stampante | 4 | 4 |  |
| Caratteristiche migliorative: ulteriori caratteristiche migliorative presenti | 10 | 8 | Non offre il punto 11, come miglioria offre un OCT da camera anteriore |
| Estensione della garanzia: 2 punti per ogni anno di garanzia ulteriore oltre ai 24 mesi richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti | 6 | 6 |  |
| TOTALE | 70 | 53 |  |

Criteri valutazione ditta MICROMED

| ELEMENTI VALUTATI | PUNTI MAX | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | MOTIVAZIONE: la motivazione del giudizio è obbligatoria quando il punteggio è inferiore al massimo attribuibile |
| --- | --- | --- | --- |
| Caratteristiche generali: numero costanti IOL, possibilità di stampare il numero di IOL calcolate, numero di IOL calcolate per la stessa misura, (max. 15 pt.) misurazione cheratometrica, visualizzazione e valutazione della fissazione durante l’esame (max. 15 pt.) | 30 | 14+15 | Mancanza di alcune formule di calcolo. |
| Ergonomia: caratteristiche ergonomiche del sistema correlate all’uso previsto | 10 | 10 |  |
| Interfaccia utente: usabilità del software e semplicità e intuitività di utilizzo | 10 | 10 |  |
| Accessori: tavolo elettrico, stampante | 4 | 4 |  |
| Caratteristiche migliorative: ulteriori caratteristiche migliorative presenti | 10 | 10 | Offre tutte le caratteristiche richieste in gara (Punto 4,11,12). Ad ogni accensione lo strumento si ritara automaticamente. |
| Estensione della garanzia: 2 punti per ogni anno di garanzia ulteriore oltre ai 24 mesi richiesti da capitolato, per un massimo di 6 punti | 6 | 0 |  |
| TOTALE | 70 | 63 |  |

# La seduta ha termine alle ore 11

# Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

# IL PRESIDENTE			     Sig, Roberto Artuso

# ______________________

# I COMPONENTI			   Dott.ssa Sandra Radin

# ______________________

# Dott. Pietro Viola

# ______________________